脑电图机技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 18通道脑电图机一台： 工作站电脑要求:PD2.0G/1G/160G/19’’液晶/DVD 脑电图分析软件包1个 彩色喷墨打印机1台 |
| 2.1 | 微电子设计，放大器高度集成，抗干扰能力优异。18通道信号采集，每一通道独立放大器设计，采集连续、稳定。※ |
| 2.2 | 国际潮流的VR参考电极，避免了耳电极活化对采集造成的影响，同时可以使左右脑EEG信号采集更加准确和一致。※ |
| 2.3 | 双重自适应定标系统，随时标定仪器，采集信号准确不失真※ |
| 2.4 | 可根据不同目的和对象，方便地选择8、16导联脑电检测 |
| 2.5 | 中英文软件平台，操作要灵活便捷； 超过48小时连续、长程记录； 参考电极可多种方式自由设定 数字导联，实现单导、双导、三角、蝶骨、生物定标等导联任意切换※ |
| 2.6 | 多组时间常数和滤波参数任意组合 显示速度（走纸速度）及灵敏度可调 |
| 2.7 | 实时压缩谱阵图监测 |
| 2.8 | 棘波自动识别报警记录 |
| 2.9 | 顶视、侧视、棘波等十多种二维脑电地形图 三维立体旋转脑电地形图，动态地形图 |
| 2.10 | 正常人参照值和八种比值检验便于临床诊断※ |
| 2.11 | 图文一体化输出，灵活的报告编辑 |
| 2.12 | 18通道脑电图机一台： |
|  | - 电压测量：误差不超过±10%。 |
|  | - 时间间隔：误差不超过±5%。 |
|  | - 时间常数：0.03s～0.1s 误差不超过±40%，大于0.1s 误差不超过±20%。 |
|  | - 幅频特性：0.5Hz～30Hz 偏差不超过＋5%～－30%。 |
|  | - 功率谱频率：误差不超过±5%。 |
|  | - 功率谱幅度：偏差不超过±10%。 |
|  | - 噪声电平：不大于2μv（峰-峰值）。※ |
|  | - 共模抑制比：不小于100dB。※ |
|  | - 耐极化电压：加±300mV 的直流极化电压，偏差不超过±5%。 |
|  | - 输入阻抗：≥20MΩ。※ |
|  | - 内定标电压测量：50uV时，误差不超过±3%。 |