## XG2.C
环氧乙烷灭菌器招标参数
序号 | 招标要求
一：设备参数及配置
1 | 技术要求
1.1 | 主体
1.1.1 | 总容积： | ≥135L
1.1.2 | 腔体材质： | 采用优质航空铝材3003，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证环氧乙烷保持100%气态。
1.1.3 | 腔体温度加热功率 | 900W，预热升温速度快，加热膜均布，保证内室温度均匀。
1.1.4 | 腔体温度控制探头数量 | ≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。
1.1.5 | ★主体保温 | ≥20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。
1.2 | 密封门
1.2.1 | ★门数量： | ≥1，可选择双扉结构，前后门互锁，带隔离墙，可有效实现无菌区隔离，避免灭菌后物品再次污染。
1.2.2 | 材质： | 采用优质铝材YL12，厚度≥20mm。
1.2.3 | ★门开启方式 | 自动升降门
1.2.4 | ★门板加热功能 | 带加热膜，确保门板温度和内室温度一致，使灭菌物品受热均匀，保证灭菌效果。
1.2.5 | ★门板温度控制探头数量 | ≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。
1.2.6 | 门障碍开关 | 具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。
1.3 | 管路系统
1.3.1 | ★真空系统 | 采用进口无油真空泵，流量130L/min，无需外置压缩气源系统，提供产品进口报关单；
1.3.2 | 动作阀门 | 采用进口气动阀，压缩气0.4-0.7MPa，动作400万次无故障，提供产品进口报关单；
1.3.3 | ★加湿系统 | 双加湿阀精确控制加湿用水量，内置湿度传感器，保证灭菌湿度要求，提供专利。
1.3.4 | EO气体加注系统 | 负压刺破气罐，使用一次性专用铝合金罐装100%纯环氧乙烷气体,采用进口穿刺气缸，提供产品进口报关单。
1.3.5 | ★压缩气系统 | 内置压缩气系统，无需外接压缩气气源，进口压缩机，并提供产品进口报关单。
1.3.6 | ★压力传感器数量 | 产品设置压力传感器数量≥2个，当压力传感器1故障时,压力传感器2自动开始工作，保证设备安全性和操作者的安全.
1.3.7 | 压力传感器 | 采用进口产品，测量范围0-0.1MPa，精度0.25%，并提供产品进口报关单；
1.3.8 | 空气过滤器 | 过滤精度小于等于0.2μm，采用进口产品，并提供产品进口报关单；
1.4 | 控制系统
1.4.1 | PLC： | 采用进口西门子PLC控制系统，提供产品进口报关单。
1.4.2 | 屏： | 采用5.7寸彩色触摸屏，通讯速率≥19.2Kbps。
1.4.3 | ★触摸屏显示内容： | 灭菌过程的温度，压力，湿度，时间，循环模式，过程阶段，报警信息提示等，并提供实际界面照片。
1.4.4 | 打印机 | 采用微型热敏打印机，打印记录保存3年以上,通讯速率≥19.2Kbps。
1.4.5 | 打印方式 | 曲线和报表两种方式，并提供打印样品。
1.4.6 | ★打印记录内容： | 程序名称、灭菌日期、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、湿度和阶段时间,报警代码等信息，并提供打印样品。
1.4.7 | 追溯系统(选配) | 具有电脑监控和扫描枪追溯系统，扫描灭菌包和操作人员条码信息可显示在触摸屏中。
1.5 | 程序系统
1.5.1 | 程序数量： | 设有37℃和55℃两种程序，未运行程序前可随时切换灭菌温度,方便用户及时针对灭菌物品选择合适的灭菌温度。
1.5.3 | ★断电记忆保持功能 | 停电后可以记忆灭菌信息，待恢复供电后继续工作无须重新启动程序。
1.5.4 | ★开门通风功能 | 灭菌完成后,15分钟后开门,则按开门按钮后,进行一次通风处理,避免操作人员接触物品残留EO。
1.5.5 | 负压工作系统 | 负压循环过程安全可靠，环氧乙烷进入机器期间和灭菌结束后的泄露率平均值分别小于0.840mg/m3和0.160mg/m3，并提供军事科学院检测报告。
1.5.6 | ★门安全设置 | 程序在运转时，按下开门按钮，门不会被打开，防止误操作。
1.6 | 整体参数
1.6.1 | 装载方式： | 上下两层不锈钢篮筐,（下）筐715x385x172mm；上层两个篮筐,600x385x172mm
1.6.2 | 腔体尺寸： | 750x450x400mm，矩形柜体，有效容积大。
1.6.3 | 外形尺寸： | 950x860x1730mm,外形尺寸小，安装、操作简便。
1.6.4 | 设备重量： | 300Kg
1.6.5 | 设备功率： | 3.5kVA
2 | 标准配置
2.1 | 主机 | 1台
2.2 | 不锈钢篮筐 | 2个
2.3 | 环氧乙烷气罐（Z-100） | 3个
2.4 | KF16-R1/2接头 | 2个
2.5 | KF16卡箍组件 | 2个
2.6 | 金属波纹管 | 1个
3 | 可选配置
3.1 | 自动升降搬运车 | 搬运车配置可充电锂电池，具有位置记忆功能，操作简单方便，降低操作员劳动强度。并提供专利
3.2 | ★排风风扇监控系统 | 灭菌器开始启动时自动检测操作间排风风扇运转情况。风扇没有启动，系统将报警。
3.3 | ★环境安全监测系统 | 全程监测环境环氧乙烷气体浓度，测量精度0.01ppm，超出设定值报警提示用户，并自动采取相应安全处理措施。报警装置可安装在设备上或操作间外，实现远距离报警。采用进口浓度监测探头，并提供产品进口报关单。
3.4 | 扫描枪 | 可以利用扫描枪扫描追踪所灭菌物品信息。
3.5 | 双扉结构 | 可选择双扉结构，前后门互锁，带隔离墙，可有效实现无菌区隔离，避免灭菌后物品再次污染。
3.6 | 追溯系统 | 具有电脑监控和扫描枪追溯系统，扫描灭菌包和操作人员条码信息可显示在触摸屏中。
3.7 | 生物培养箱
3.8 | 纸塑包装袋 | 尺寸（每卷25、100m）：宽75mm, 100mm, 150mm, 250mm,300mm
3.9 | 生物指示剂
3.1 | 化学指示卡
3.11 | 环氧乙烷气罐 | 100g,
二、商务条款
1 | 产品品牌要求 | 获得过国家工商总局颁发的“中国驰名商标”证书（提供证书复印件）
2 | 售后服务 | 省内有办事处，客服工程师数量≥10名，提供客服工程师姓名和联系方式。
3 | 企业规模 | 注册资金≥1亿元人民币
4 | 技术领先性 | 提供投标产品获得专利证书不少于3个
5 | 资质证书要求
环境管理体系认证证书
标准化良好行为证书
★卫生安全评价报告
★灭菌效果检测报告
★电气安全性能检测报告
“法人营业执照”副本内页；
组织机构代码证（必须提供）；
“税务登记证”原件（国税或地税）；
二类医疗器械注册证书
《医疗器械生产许可证》（含附表）；
《医疗器械经营许可证》（代理商）；