## PS-100X,200X
过氧化氢低温等离子灭菌器 |  |  | 品牌 | 型号
序号 | 招标要求
一：设备参数及配置
1 | 技术要求
1.1 | 主体
1.1.1 | 总容积： | ≥135L
1.1.2 | 有效使用容积： | ≥110L
1.1.3 | 腔体材质： | 采用优质航空铝材3003，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。
1.1.4 | 电极网材质 | 铝合金材料5002,钣金成型，厚度≥2mm。
1.1.5 | 腔体温度加热功率 | 900W，预热升温时间≤30min。
1.1.6 | 腔体温度控制探头数量 | ≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。
1.1.7 | ★主体保温 | ≥20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。
1.2 | 密封门
1.2.1 | 门数量： | ≥1，可选择双扉结构，前后门互锁，带隔离墙，可有效实现无菌区隔离，避免灭菌后物品再次污染。
1.2.2 | 材质： | 采用优质铝材YL12，厚度≥20mm。
1.2.3 | ★门开启方式 | 独家采用顶杆驱动式电动升降门。
1.2.4 | ★门板加热功能 | 加热膜数量≥2个，门板温度维持在50±2℃，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果。
1.2.5 | ★门板温度控制探头数量 | ≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。
1.2.6 | 门障碍开关 | 具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。
1.2.7 | 脚踏开关（选配） | 具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。
1.3 | 管路系统
1.3.1 | 真空泵 | 采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵，其工作压强范围为101325~1.33×10-2Pa，提供原厂质检报告。
1.3.2 | 真空泵相序保护器 | 设有真空泵相序保护器，防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油。
1.3.3 | ★抽空控制阀 | 采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路，泄漏率＜1.3×10-7Pa*L*S-1，并提供生产厂家证明文件。避免程序运行过程中由于真空泵的频繁启动而影响真空泵的使用寿命。
1.3.4 | 管路材质 | 采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接
1.3.5 | 过氧化氢加注方式 | 采用卡匣式加注，H2O2用量误差误差＜1%，PH＜2.6，54℃放置14d含量下降率＜3.04%，并提供省级以上检测报告。
1.3.6 | 胶囊计数记忆功能 | 卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。
1.3.7 | 胶囊灌装量 | ≤2.2ml，误差＜1%；
1.3.8 | 卡匣胶囊数量 | ≥12个
1.3.9 | 加注控制阀门 | 采用进口电磁阀，并提供产品报关单。
1.3.10 | 过氧化氢提纯功能 | 具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%，并提供省级以上检测机构出具的检测报告。
1.3.11 | ★压力传感器数量 | 产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。
1.3.12 | ★灭菌内室压力传感器1 | 采用进口产品，测量范围0~2700Pa，精度0.25%，并提供产品进口报关单。
1.3.13 | 灭菌内室压力传感器2 | 采用进口产品，测量范围0~101KPa，提供产品进口报关单。
1.3.14 | 提纯压力传感器 | 采用进口产品，压力测量范围0~25000Pa，精度0.25%，并提供产品进口报关单。
1.3.15 | 油雾过滤器 | 产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。
1.3.16 | ★过氧化氢过滤器 | 产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,并提供省级以上检测机构出具的检测报告。
1.3.17 | 空气过滤器 | 过滤精度小于等于0.2μm，采用进口产品，并提供产品进口报关单。
1.3.18 | 等离子电源 | 采用晶体管控制电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/cm2,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm2,提供中国疾控检验报告。
1.4 | 控制系统
1.4.1 | PLC： | 采用进口西门子S7-200型PLC控制系统，并提供产品进口报关单。
1.4.2 | 显示屏： | 采用5.7寸彩色触摸屏,触摸屏可分辨率为640*480，通讯速率≥19.2Kbps。
1.4.3 | 打印机 | 采用微型热敏打印机，打印记录保存5年以上,通讯速率≥19.2Kbps。
1.4.4 | ★显示屏显示内容： | 温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、原理图、胶囊使用数量和报警信息等，并提供实际界面照片。
1.4.5 | ★打印记录内容： | 能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、生物培养结果和灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息，并提供打印样品；
1.4.6 | U盘存储功能(选配) | U盘容量≥8G，能够存储记录≥100万次灭菌数据，存储信息包括程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息，并提供微机打印样品。
1.4.7 | ★电脑监控和追溯系统(选配) | 具有电脑监控和扫描枪追溯系统，扫描灭菌包和操作人员条码信息可显示在触摸屏中。
1.5 | 程序系统
1.5.1 | 程序数量： | 设有全循环、快速循环和双卡匣循环三种程序，其中双卡匣循环程序利用之前剩下的单胶囊卡匣，避免浪费。
1.5.2 | 程序运行时间: | 全循环≤50分钟；快速循环≤26分钟。
1.5.3 | 卡匣信息检测系统（选配） | 卡匣内置RFID（射频识别卡）芯片，可读写卡匣生产日期、胶囊数量等关键信息。
1.5.4 | 倒计时显示 | 具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。
1.6 | 整体参数
1.6.1 | 装载方式： | 上下两层不锈钢篮筐装载灭菌物品，装载量大，空间使用率高。篮筐尺寸675x388x150mm
1.6.2 | 腔体尺寸： | PS-100X:(75×45×40)cm，矩形柜体，有效容积大。
1.6.3 | 外形尺寸： | PS-100X:(99×76×160)cm，外形尺寸小，可通过绝大多数医院手术室门，安装、操作简便。
1.6.4 | 设备重量： | PS-100X:400Kg
1.6.5 | 设备功率： | PS-100X:3.8kVA
1.6.6 | 操作高度 | ≤900mm，操作高度降低，特别方便女护士的操作，更加人性化。
1.7 | 灭菌能力
1.71 | 聚四氟乙烯管腔 | PS-100X:直径1mm,长度2000mm；
1.72 | 不锈钢管腔 | PS-100X:直径1mm,长度500mm；提供有效期内CDC检测报告。
2 | 标准配置
2.1 | 主机 | 1台
2.2 | 不锈钢篮筐 | 2个
2.3 | 过氧化氢过滤器 | 1个
2.4 | 真空泵油 | 2升
2.5 | 漏斗 | 1个
2.6 | 打印纸 | 1卷
2.7 | 纸塑包装袋/100mm | 1卷:25米/卷
2.8 | 无纺布/ 800x800mm | 1包：20张/包
2.9 | 无纺布 / 1200x1200mm | 1包：20张/包
2.1 | 生物指示剂 | 15支
2.11 | 化学指示卡 | 100条
2.12 | 过氧化氢卡匣 | 5个
2.13 | 包装标签 | 300片
3 | 可选配置
3.1 | 集成生物培养箱 | 该电热恒温培养箱与设备一体，可实现灭菌后生物指示剂快速方便培养。有独立控制系统，可在设备关机状态下独立运行。培养结果可通过打印机打印。
3.2 | 电热恒温培养箱 | 独立培养箱。
3.3 | 脚踢开关 | 只需轻轻用脚一踢设备的脚踢开门面板，即可实现密封门的开启或关闭，解放操作人员双手。
3.4 | 铝合金篮框
3.5 | 网络存储器 | 能够存储记录百万次灭菌数据，数据包括各阶段的运行时间和压力曲线。
3.6 | 扫描枪 | 可以利用扫描枪扫描追踪所灭菌物品信息。
3.7 | 双扉结构 | 可选择双扉结构，前后门互锁，带隔离墙，可有效实现无菌区隔离，避免灭菌后物品再次污染。
3.8 | 追溯系统 | 具有电脑监控和扫描枪追溯系统，扫描灭菌包和操作人员条码信息可显示在触摸屏中。
3.9 | 化学指示标签
3.1 | 生物指示剂 | 菌种：嗜热脂肪杆菌 菌量：2～5×106
3.11 | 化学指示卡
3.12 | 无纺布 | 尺寸：500mm×500mm；800mm×800mm；1200mm×1200mm
3.13 | 纸塑包装袋 | 尺寸（每卷25、100m）：宽75mm, 100mm, 150mm, 250mm,300mm
3.14 | 过氧化氢卡匣 | 浓度：60% ；规格：PS-100X:12x2.2ml/内胆 ；PS-200X:12x2.25ml/内胆
3.15 | 金属灭菌盒 | 规格：620×255×60mm，620×200×60mm，460×160×60mm，460×80×60mm，255×160×60mm
二：设备专利发明文件
1 | 矩形筒状低真空射频等离子体装置 | 200620083217.4
2 | 灭菌器过氧化氢在线提纯装置 | 200920031192.7
3 | 一种卡匣运载穿刺机构 | 201320310448.4
4 | 一种集成式过氧化氢低温等离子体灭菌器生物培养器 | 201220204829.X
5 | 卡匣式过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 201330191713.7
6 | 一种低温等离子灭菌器温度控制系统 | 201320418274.3
三、商务条款
1 | 产品品牌要求 | 获得过国家工商总局颁发的“中国驰名商标”证书（提供证书复印件）
2 | 售后服务 | 省内有办事处，客服工程师数量≥10名，提供客服工程师姓名和联系方式。
3 | 企业规模 | 注册资金≥1亿元人民币
4 | 市场成熟度 | 宿迁地区医院用户不少于4家，并提供终端客户名单及联系电话。
5 | 技术领先性 | 提供投标产品获得专利证书不少于3个
6 | 资质证书要求 | 环境管理体系认证证书
标准化良好行为证书
CE证书
★卫生安全评价报告
★灭菌效果检测报告
电磁兼容检测报告
过氧化氢含量监测报告
空气中过氧化氢浓度监测报告
细胞毒性监测报告
“法人营业执照”副本内页；
组织机构代码证（必须提供）；
“税务登记证”原件（国税或地税）；
《医疗器械生产许可证》（含附表）；
《医疗器械经营许可证》（代理商）；